**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1)** ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

**2)** ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.120Χ120

**3) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΕΘ,Χ/Ο, ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)**

* Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις αλκοόλες σε συγκέντρωση ≥60% για καθαρισμό και απολύμανση επιφανειών και εξοπλισμού με ψεκασμό.
* Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και καθαρισμό των επιφανειών με ψεκασμό.
* Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο και ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών) και να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και καθαριστικής δράσης (το αργότερο 5 min).
* Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία έως 1 λίτρου με δωρεάν σύστημα ψεκασμού.
* Να είναι συμβατό με διάφορα υλικά επιφανειών, όπως ανοξείδωτες επιφάνειες, πλαστικά, εμαγιέ κ.λ.π. και να μην αφήνει στίγματα.
* Να είναι κατάλληλο για κλίνες, φορεία, τροχήλατα, μηχανήματα .
* Να είναι κατάλληλο και για μη επεμβατικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
* Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα και να μην αφήνει στίγματα.
* Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα.
* Να μην είναι τοξικό και διαβρωτικό
* Να έχει άδεια ΕΜΧΠ και έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήμανση CE
* Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με τη μετάφραση στα Ελληνικά.

**4)** ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΑΣΚΟ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ

Να είναι μιας χρήσης,ελαφρύ,πλήρες,ενηλίκων,διαμέτρου22mm,latex free και να περιλαμβάνει΄΄

-Δύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους εως και 2.0 μέτρα συνδεδεμένους σε μη αποσπώμενο συνδετικό Υ..

-Ένα σωλήνα για τον ασκό προσαρμόσιμου μήκους 1,5 μέτρα.

-Έναν ασκό 2 lt με σύστημα μη απόφραξης,ενδείξεις latex free και ποσότητας λίτρων,απαραίτητα με θηλιά για κρέμασμα στο στατώ.

-Μια τάπα προστασίας,ένα ευθύ συνδετικό κι ένα συνδετικό γωνία Γ καπνογραφίας με πώμα,απαραιτήτως με θηλιά συγκράτησης στο πώμα.

-Χαμηλής αντίστασης ροής 1.0 cm H20 στα 60lt/min ανά μέτρο σωλήνα και χαμηλής ενδοτικότητας σύμφωνα με ISO 5367..2000.

Nα δύναται να διατηρεί το μήκος και το σχήμα του στις επιθυμητές θέσεις που του δίνει ο χρήστης,ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

-Ολες οι συνδέσεις του να εξασφαλίζουν,αποδεδειγμένα,απόλυτο κι ασφαλές σφράγισμα,για την αποφυγή διαρροών και αποσύνδεσης,με τεχνική πίεσης και περιστροφής <<push and twist>> η κάτι ανάλογο,σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ,ΒΣ KAI ISO.

Να κατατεθεί δείγμα και πρωτότυπο προσπέκτους για ταυτοποίηση των ανωτέρω.

**5)** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ150Χ300mm.

**6)** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.200Χ350mm.