**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡA ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**

* Μη επεμβατικός αισθητήρας 3 ηλεκτροδίων σε ενιαία κατασκευή με διαφορετικό χρωματικό κώδικα ανά ηλεκτρόδιο και συνδετικό κλιπ ασφαλείας, με αγώγιμο τζελ μη επεμβατικό για την επιδερμίδα
* Κατάλληλο για ταυτόχρονη μέτρηση βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας
* Latexfree, PVCfree, μίας χρήσης, σε ατομική συσκευασία

**Να συνοδεύεται από μόνιτορ βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας:**

* Να έχει δείκτες βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας σε μία οθόνη με ένα κανάλι
* Να διαθέτει δείκτες για αναισθησία, αλγαισθησία, SQI, EEG, EMG, BSR
* Να διαθέτει κλίμακα από 0 έως 99.
* Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια
* Με ρυθμό ανανέωσης δεδομένων: 1 sec
* Να αναγνωρίζει άμεσα τυχόν αποσύνδεση ηλεκτροδίου ή καλωδίου
* Να διαθέτει έλεγχο αντίστασης αισθητήρα κάθε 15 λεπτά
* Η συσκευή να είναι φορητή και ελαφριά (< 1 kg)
* Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία 1,5 ώρες
* Να διαθέτει σφιγκτήρα για στερέωση σε στατώ ή ράγα
* Να υπάρχει Bluetooth σύνδεση με συσκευές Android και iOS για παρακολούθηση σε δεδομένων πραγματικό χρόνο

**2)** ΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΜΕ >90% ΝΕΡΟ,ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΚΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΤΤΑΡΙΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 15g. **33303037**

**3)** ΥΠΟΠΤΕΡΝΙΑ( ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΤΕΡΝΑ Η ΑΓΚΩΝΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ.

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΔΕΣΤΡΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΑΛΕΡΓΙΚΟ ΑΦΡΟΛΕΞ.

**ΜΕΓΕΘΟΣ ONE SIZE. 33303035**

**4)** ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

**5)** ΣΕΤ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ Seldinger.ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΈΝΑΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΌ FEP-TEFLON ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 18 Η 20G ΜΗΚΟΥΣ 7,6cm, ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 19G X 38 mm Η 21GΧ25mm ΚΑΙ ΈΝΑ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ 0,028" Η 0,021" Χ 15cm.

**6)** ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ - ΑΝΤΙΙΚΑ > 99,999% ΚΑΙ ΜΕ MINIMAL TV >200 ml. ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ <1,4cm H2O ΣΤΑ 30L/min ΚΑΙ <2,9 cmH2O/L ΣΤΑ 60L/min ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ >24 ΩΡΕΣ. ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΜΟΛΥΝΘΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ SARS ΚΑΙ HEPATITIS C. ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 30gr ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥ ΧΩΡΟΥ 63ml. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.