ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός επίδεσμος με γάζα

Να είναι σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένoς  με ακτίνες γ ή με αέριο αιθυλαινοξείδιο ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μέθοδος. Σε κάθε φάκελο να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης του προϊόντος. Να έχουν αντικολλητική επίστρωση, με υδρόφιλη απορροφητική non woven γάζα στο σημείο επαφής με το τραύμα. Να έχουν αυτοκόλλητη περιμετρική στήριξη για προστασία του τραύματος από δευτερογενή μόλυνση. Να αφαιρούνται ανώδυνα. Η επίστρωση τους να είναι από υποαλλεργικό υλικό. Να είναι πορώδης για πολύ καλό αερισμό του δέρματος και του τραύματος. Να είναι διαπερατή στο οξυγόνο και στους υδρατμούς.  Να έχουν ελαστικότητα, (να ακολουθούν τις κινήσεις του δέρματος) ώστε να μπορούν εύκολα να εφαρμοσθούν σε δύσκολα ανατομικά περιοχές. Να είναι αδιάβροχες και αδιαπέραστες από νερό και μικρόβια. Να έχουν καλή απορροφητικότητα.

ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ

Να έχει λοξότμηση τύπου quincke και να είναι εξαιρετικά αιχμηρή, ώστε να απαιτείται χαμηλή δύναμη για την διάτρηση της μήνιγγας. Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Ο στυλεός της να έχει άριστη εφαρμογή, ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της βελόνας κατά την εισαγωγή της. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή. Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ. Να

διαθέτει ειδική εγκοπή, η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ (AEROLIN XL) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( ΜΑΣΚΕΣ)

1. Να είναι κατασκευασμένες από ατοξικό, μαλακό, διάφανο, ελαφρύ πλαστικό υλικό.

2. Η μάσκα να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομικό σχήμα

3. Να είναι για ενήλικες και να έχουν ανατομική κατασκευή ώστε να προσαρμόζονται σωστά στο πηγούνι και τη μύτη.

4. Να φέρουν ειδική επιρρίνια μεταλλική ή πλαστική ταινία που να έχει πλαστικότητα, να λαμβάνει την επιθυμητή κάθε φορά γωνίωση ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.

5. Η συσκευή να συνδέεται με δοχείο νεφελοποίησης φαρμάκου, το οποίο θα λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση βρίσκεται ο ασθενής.

6. Να έχουν αυξομειούμενη ελαστική ταινία για συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι.

7. Το δοχείο νεφελοποίησης να κλείνει «βιδωτά » και να μην παρουσιάζει απώλειες.

8. Να έχει χωρητικότητα πάνω από 3 cc και να συνδέεται στα ροόμετρα με ειδικό σωλήνα μήκους τουλάχιστο 2 μέτρων.

9. Να παρέχει νεφέλη τα σταγονίδια της οποίας να είναι ≤ από 5 μm.

10. Ο σωλήνας παροχής οξυγόνου να επιδέχεται γωνίωση έως και 90ο και τα σημεία σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου και το δοχείο νεφελοποίησης να είναι από τέτοιο υλικό και σωστά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν εύκολα την σύνδεση και αποσύνδεση. Επιπλέον να εξασφαλίζουν σταθερή σύνδεση και να μην αποσυνδέονται με τις υψηλές ροές.

11. Να είναι latex-free.

12. Να είναι σε ατομική συσκευασία μιας χρήσεως αεροστεγώς συσκευασμένα.

13. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/ 13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94). Κάθε εταιρεία που θα λάβει μέρος στον διαγωνισμό υποχρεούται να προσφέρει μόνο το ζητούμενο είδος, σε ικανό αριθμό δειγμάτων (για την χρηστική αξιολόγησή του στον άρρωστο). Τα δείγματα να συνοδεύονται με τις επίσημες εργοστασιακές τεχνικές προδιαγραφές, με σαφή αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Προσφορές χωρίς δείγματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Τονίζεται ότι, προσφορές και είδη, πρέπει να είναι καλώς ταξινομημένα.

Ουροσυλλέκτες  απλοί μίας χρήσεως (μη αποστειρωμένοι)                              Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:                                                          1. Να είναι χωρητικότητας 2000ml                                                                        2. Να έχουν διαβάθμιση ανά 100ml                                                                        3. Να είναι πλαστικοί, διαφανείς, απολύτου στεγανότητας                                4. Να έχουν μήκος σωλήνα 90-100 εκ. ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα                                                                       5. Να διαθέτουν ειδικές τρύπες ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας ή να διαθέτουν ενσωματωμένο πλαστικό στήριγμα   6. Να έχουν ειδική εσωτερική βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη                                                        7. Να είναι από ειδικό ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας.

Ουροσυλλέκτες παιδικοί

Σακουλάκια για  ουροκαλλιέργεια , αυτοκόλλητα , νεογνών

Να είναι αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, μιας χρήσης για νεογνά με βαλβίδα επιστροφής.

Κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια, που να προσαρμόζονται ανατομικά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Υποαλλεργικά που αποκλείει την επιμόλυνση του δείγματος με κόπρανα.

Να διαθέτουν σημείο λήψης δείγματος για την αποφυγή διαρροής ούρων και την εκμόλυνσή των.

Φλεβοκαθετήρες με βαλβίδα έγχυσης No 24G.

1.Το υλικό  του φλεβοκαθετήρα να είναι από υλικό πολυουρεθάνη χωρίς πρόσθετα, βιοσυμβατό, και να επιτρέπει την παραμονή στον ασθενή για τουλάχιστον 72 ώρες.

2. Με λεπτά τοιχώματα για μεγαλύτερες ταχύτητες ροής.

3.Nα έχει τέτοιο σχεδιασμό που να εφαρμόσει τέλεια με τον οδηγό στυλεό(βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο συρρίκνωσης του καθετήρα κατά την εισαγωγή του.

4.Βελόνα με λοξοτόμηση τύπου back-cut για εύκολη πρόσβαση στη φλέβα.

5.Να διαθέτει βαλβίδα έγχυσης με εγκοπή LL (Luer Lok)  χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες με ρύγχη LL και LS (Luer Slip).

6.Δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος. 7.Δυνατότητα χρήσης των αντίστοιχων στυλεών -obturator, για αποφυγή συνεχούς ηπαρινισμού του φλεβοκαθετήρα.

8. Πτερύγια στήριξης.

9.Να είναι ακτινοσκιερό.

10.Αποστειρωμένος με ΕΤΟ με 5 ετή διάρκεια της αποστείρωσης.

11.Συσκευασία από επικυρωμένο χαρτί για αποφυγή ρινισμάτων στον καθετήρα.

12.Η κατασκευή του να συμφωνεί με όλα τα ISO και να φέρει πιστοποίηση CE.