ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)

Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη

Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον

>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml

Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.

Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.

Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.

Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.

2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡA ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

- Μη επεμβατικός αισθητήρας 3 ηλεκτροδίων σε ενιαία κατασκευή με διαφορετικό χρωματικό κώδικα ανά ηλεκτρόδιο και συνδετικό κλιπ ασφαλείας, με αγώγιμο τζελ μη επεμβατικό για την επιδερμίδα

- Κατάλληλο για ταυτόχρονη μέτρηση βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας

- Latexfree, PVCfree, μίας χρήσης, σε ατομική συσκευασία

Να συνοδεύεται από μόνιτορ βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας:

- Να έχει δείκτες βάθους αναισθησίας και αλγαισθησίας σε μία οθόνη με ένα κανάλι

- Να διαθέτει δείκτες για αναισθησία, αλγαισθησία, SQI, EEG, EMG, BSR

- Να διαθέτει κλίμακα από 0 έως 99.

- Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό με ρυθμιζόμενα όρια

- Με ρυθμό ανανέωσης δεδομένων: 1 sec

- Να αναγνωρίζει άμεσα τυχόν αποσύνδεση ηλεκτροδίου ή καλωδίου

- Να διαθέτει έλεγχο αντίστασης αισθητήρα κάθε 15 λεπτά

- Η συσκευή να είναι φορητή και ελαφριά (< 1 kg)

- Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία με αυτονομία 1,5 ώρες

- Να διαθέτει σφιγκτήρα για στερέωση σε στατώ ή ράγα

- Να υπάρχει Bluetooth σύνδεση με συσκευές Android και iOS για παρακολούθηση σε δεδομένων πραγματικό χρόνο

3) ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΊΝΗ.

(-+2cm)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

17CM X20CM  (-+2) 33303015

4) ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ.

ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ(ΟΠΩΣ ΚΥΤΑΡΙΝΗ).ΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. (-+2cm)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

13cm x 13cm (-+2) 33303020

17,5cm x 17,5cm (-+2) 33303021

5) ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΠΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΠΗΚΤΙΝΗ, ΖΕΛΑΤΊΝΗ.

(-+2cm)

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

10CM X 10CM (-+2) 33303011

15CM X 15CM (-+2) 33303013