| Είδος Μεμβράνης φίλτρου | Επιφάνεια Μεμβράνης φίλτρου σε m2 | KUF < ή > των 20ml/h.mmHg | Καθάρσεις ουσιών (>…..) σε ml/min με Qb 300ml/min και Qb 500 min/min |  |  |  |  | KoA | Συντελεστής διαβατότητας Β2-Μ | Είδος αποστείρωσης | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ουρία | κρεατινίνη | Φωσφορικά | Βιτ.Β12 | Ινσουλίνη |  |  |  |  |
| Τύπου πολυμερισμένου πολυεστέρα ή ισοδύναμο | 2.1 m2 | 64ml | 263 | 244 | 235 | 175 | 118 | 1010 | 0,88 | ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 100 |
| Πολυσουλφόνης Micro-Undulated τύπου POLYPURE | 2.2m2 | 76 | 282 | 271 | 257 | 194 | 147 | 1488 | 0,9 | Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 100 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α2 ΦΙΛΤΡΑ με συνθετικές μεμβράνες IN VITRO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5 m2 (High Flux)

Tα προς προμήθεια φίλτρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι παραμέτρους:

B2 ΦΙΛΤΡΑ με συνθετικές μεμβράνες IN VITRO Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0m2 και επιφάνεια μεμβράνης ≥1,5 m2 (Low Flux)

Tα προς προμήθεια φίλτρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι παραμέτρους:

| Είδος Μεμβράνης φίλτρου | Επιφάνεια Μεμβράνης φίλτρου σε m2 | KUF < ή > των 20ml/h.mmHg | Καθάρσεις ουσιών (>…..) σε ml/min με Qb 300ml/min και Qb 500 min/min |  |  |  |  | KoA | Συντελεστής διαβατότητας Β2-Μ | Είδος αποστείρωσης | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ουρία | κρεατινίνη | Φωσφορικά | Βιτ.Β12 | Ινσουλίνη |  |  |  |  |
| Τύπου πολυμεθακρυλικού μεθυλίου ή ισοδύναμο | 2.0 m2 | 11 | 257 | 223 | 166 | 112 | 27 | 956 | ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ | Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 200 |
| Συνθετική Πολυσουλφόνη τύπου vitasulfone | 1,8 m2 | 14,4 | 266 | 256 | 250 | 162 | 0 | 1011 | ≤ 0,001 | ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ | 200 |

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η επιλογή θα γίνεται με βάση τη χαμηλότερη τιμή των φίλτρων των ιδίων κατηγοριών και υποκατηγοριών ταξινομούμενων με βάση το είδος της μεμβράνης του φίλτρου που αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε φίλτρου λαμβάνοντας υπόψη για την ίδια κατηγορία τον υψηλότερο ΚοΑ, τον μεγαλύτερο συντελεστή διαβατότητας (SC) για την β2 μικροσφαιρίνη καθώς και το μεγαλύτερο φάσμα επιλογής σε επιφάνειες, καθώς και το είδος της αποστείρωσης.

2. Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται, υποχρεωτικά, από αρτηριακή και φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης NIKKISO DBB-EXA. Επισημαίνεται ότι, οι προσφερόμενες τιμές για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης περιλαμβάνουν και την αξία της αρτηριακής και φλεβικής γραμμής.