ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ sterrad 100S ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 58%,ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ sterrad ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

2) ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)

Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη

Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον

>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml

Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.

Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.

Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.

Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.

3) Προδιαγραφές φλεβοκαθετήρα ασφαλείας υψηλών πιέσεων

Να είναι κατασκευασμένος βάση των ISO-Standards και να φέρει πιστοποίηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).

Να διαθέτει μεταλλικό έλασμα το οποίο κατά την απόσυρση της βελόνης από το φλεβοκαθετήρα, μετά την φλεβοκέντηση, ασφαλίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, για την αποφυγή τραυματισμών. Έτσι επιτυγχάνεται η προστασία του χειριστή, χωρίς να δυσχεραίνεται η φλεβοκέντηση, κάθως η ροή του αίματος μέσα στον αυλό του φλεβοκαθετήρα κατά τη φλεβοκέντηση, παραμένει ανεμπόδιστη.

Να διαθέτει ειδικό διάφραγμα για την αποφυγή διαρροής του αίματος και έκθεσης σε αυτό κατά τη εισαγωγή του καθετήρα και κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση  Luer συσκευών.

Να διαθέτει υδρόφοβο φίλτρο και να είναι διαφανής, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση

Να διαθέτει ενσωματωμένα πτερύγια, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να συμβάλλει στη σταθεροποίηση του καθετήρα και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός.

Να ενδείκνυται για χορηγήσεις που απαιτoύν αντοχή σε υψηλές πιέσεις (< 22 bar).

Να είναι κατάλληλοι και για αρτηριακή πρόσβαση.

Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια  (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση των αγγείων)

Ο χειρισμός του να είναι ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα, ώστε να μην χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση του χειριστή για τον επιτυχή χειρισμό του.

Να είναι ακτινοσκιερός, με τέσσερις πλήρως ενσωματωμένες σκιαγραφικές γραμμές

Να διαθέτει βιδωτή σύνδεση (τύπου Luer Lock), για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων

Η επιγραφή του προϊόντος να αναγράφεται σε κάθε μοναδιαία συσκευασία στην ελληνική γλώσσα.

καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους)

ΥΛΙΚΟ: Να είναι κατασκευασμένο από πολυουρεθάνη (PUR) και να μην περιέχει PVC, DEHP, λάτεξ.

ΜΕΓΕΘΗ: 14, 16, 18, 20, 22, 24 G

4)Βιολογάκοί δείκτες κατάλληλοι για έλεγχο αποστείρωσης φορτίου σε κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121 0 C — 135 0 C και χρόνο επώασης μίας ώρας

Συνοπτικές Προδιαγραφές

Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση μίας ώρας.

2 Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121 0 C-1350 C.

- O κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.

- Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

- Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας) με τουλάχιστον 8-12 θέσεις επώασης με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και ενσωματωμένο εκτυπωτή, για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.