ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΥΦΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΔΙΕΤΕΡΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΠΛΕ Η ΠΡΑΣΙΝΟ, ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΌ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ.100Χ100cm.

2)Αποστειρωμένο βιολογικό ικρίωμα μαλακών μορίων από 100% ακέραια εξωκυττάρια μήτρα (ECM) προερχόμενη από ιστό προστομάχου προβάτου.

Να είναι πολλαπλών στρωμάτων με πλήρη διατήρηση της φυσικής τρισδιάστασης αρχιτεκτονικής, των αγγειακών καναλιών της εξωκυττάριας μήτρας για αγγειοκαθοδήγηση και ταχεία επαναγγείωση.

Να διατηρεί επίσης > 150 φυσικές πρωτεΐνες ECM για υποστήριξη φυσικής αναγέννησης ιστού.

Να διαθέτει μηχανικές οπές για ομοιόμορφη ενυδάτωση και κυτταρική ενσωμάτωση.

Να είναι πλήρως βιοαπορροφήσιμο, εύκαμπτο και ανθεκτικό, κατάλληλο για συρραφή ή σταθεροποίηση.

Συμβατό με θεραπεία αρνητικής πίεσης (NPWT).

Χωρίς latex, σε ξηρή μορφή.

Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου.

Διαθέσιμο σε πάχος περίπου 1,0 mm  σε 3  στρώματα .

Διαστάσεις  10*10 cm

3) Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη με εξωτερική αντανακλαστική επιφάνεια με επικάλυψη αλουμινίου και πολυουρεθάνης.

Κουβέρτα θέρμανσης ενηλίκων ολόσωμη, διαστάσεων 227x133cm, με επιφάνεια θέρμανσης 173 x 133cm & βάρος 198gr. Να διαθέτει πρόσθετο μη διογκούμενο, μη θερμαινόμενο πεδίο κάλυψης κάτω άκρων για πρόληψη & αποφυγή θερμικού τραυματισμού. Να έχει ανατομική λαιμόκοψη «U» για άνεση του ασθενούς, αναδιπλούμενες επιφάνειες στους ώμους & ενσωματωμένα αναδιπλούμενα, μη διογκούμενα πλευρικά πτερύγια και από τις δύο πλευρές σε όλο το μήκος της κουβέρτας έτσι ώστε να σταθεροποιείται με ασφάλεια διπλώνοντας κάτω από το σώμα του ασθενούς. Να διαθέτει δύο υποδοχές του σωλήνα αέρα, μια στο κάτω μέρος και μια στο πλάι.

Οι κουβέρτες να είναι αντανακλαστικής τεχνολογίας, δύο στρωμάτων, με την εξωτερική επιφάνεια να είναι αντανακλαστική, με επικάλυψη αλουμινίου και πολυουρεθάνης και το κάτω στρώμα επαφής με τον ασθενή να είναι από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non-woven), υποαλλεργικό και απαλής υφής.

Να είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και ελαφριές.

Να μειώνουν την απώλεια θερμότητας από το δέρμα προς το περιβάλλον και να παρέχουν και παθητική θέρμανση μέσω θερμομόνωσης και ενεργητική θέρμανση με πρόσθετες μονωτικές ιδιότητες που να ελαχιστοποιούν τη μεταφορά θερμότητας στον χειρουργό.

Να μπορούν να αντικαταστήσουν την χρήση των βαμβακερών σεντονιών κατά το προεγχειρητικό, διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό στάδιο, για μείωση του χρόνου εργασίας του προσωπικού, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εξοικονόμηση πόρων και προφύλαξη έναντι των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Να είναι τεχνολογίας «Large volume-low pressure», υψηλού όγκου αέρα με χαμηλή πίεση επαφής ώστε να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται.

Να διασφαλίζουν την ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε ολόκληρη την επιφάνειά τους μέσω της ενσωμάτωσης στρατηγικά τοποθετημένων κουκκίδων εκτροπής, οι οποίες να διευκολύνουν τη βέλτιστη κατανομή του αέρα σε όλο το σώμα της κουβέρτας και να αποτρέπουν τυχόν εμπόδια στη ροή του αέρα.

Να διαθέτουν μικροπόρους/μικροδιατρήσεις για να ρυθμίζεται τη διαπερατότητα του αέρα, διασφαλίζοντας ότι ο αέρας παρέχεται απαλά και ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια επαφής με τον ασθενή χωρίς να δημιουργούνται υπερβολικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας ή αναταράξεις.

Να είναι αντιστατικές και μη αγώγιμες, ακτινοδιαφανείς και συμβατές με τις τεχνολογίες απεικόνισης εκτός MRI & να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 16 CFR 1610 Class 1(υψηλής αντίστασης σε φωτιά), EN13795-1(κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν χνούδι ή ίνες σκόνης, να είναι ανθεκτικές στη διείσδυση μικροβίων, σε σχισίματα και τρυπήματα και να είναι ελεγμένες ως προς την υψηλή αντοχή τους σε εφαρμογή δυνάμεων τάσης και πίεσης), ISO10993(απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυτταροτοξικές)

Να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος.

Να είναι PVC-free,DEHP- free,Latex-free

Η υποδοχή σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να εξασφαλίζει εύκολη, ασφαλή και σταθερή σύνδεση του σωλήνα.

Να συνοδεύονται από συσκευές διαχείρισης θερμοκρασίας με τροχήλατη βάση 5 ακτίνων & φρένο. Οι συσκευές να είναι εξαιρετικά εύχρηστες, αθόρυβες στη λειτουργία με επίπεδο θορύβου έως 48 db, μικρών διαστάσεων 16cm x 35cm x 40cm και βάρος έως 5,3 κιλά. Να διαθέτουν τέσσερις επιλογές παροχής θερμοκρασίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος, 32οC, 38οC, 43oC.

Με την ενεργοποίησή τους για λόγους ασφαλείας, να παρέχουν αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38°C και να επιτυγχάνουν την επιλεγείσα θερμοκρασία εντός 30 sec.

Να διαθέτουν εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, κατηγορίας H13 κατά EN 1822-1:2009, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, 0,3μm 99,99% - 0,2 μm 99,86% με προβλεπόμενη αντικατάσταση μετά από 2000 ώρες χρήσης.

Να διαθέτουν πιστοποιήσεις: IEC 60601-1 Class I, Body Floating(BF), IEC 60529 IP23, IEC 60601-1:2005+A1:2012, IEC 80601-2-35:2016, IEC 60664-1

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.