ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)      ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ (loops) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΟΥΝΓΚΣΤΕΩΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΜΕΓΕΘΟΣ Α) 2,0 Χ 1,5cm X 13cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 5 ΚΑΙ Β)  2,0 Χ 2,0cm X 13cm  ΤΕΜΑΧΙΑ 5.

2)    ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΙ, ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Ο ΣΑΚΟΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΑΛΕΡΓΙΚΟ, ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ.ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ 20-75 ΜΜ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ  &  ΑΥΛΑ BARCOUT

3) ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ 3/4. ΤΥΛΙΓΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΌ 18 ΕΩΣ 20 ΕΚ ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50Μ.

4) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ. ΑΠΌ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΡΤΥΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ150Χ300mm.

5) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400#. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ GLOSAIR DRY (MIST). Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ  GLOSAIR 400#. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

6) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Μ.ΧΡΗΣΗΣ

1. Να διατηρούν κλειστούς τους οφθαλμούς, κατά τη διάρκεια τής επέμβασης, για προστασία τού κερατοειδούς χιτώνα.

2. Να είναι απαραιτήτως κατασκευασμένα με βάση τη σιλικόνη, ώστε να είναι μαλακά, φιλικά στο δέρμα και απαλής κολλητικής επιφάνειας. Ως αποτέλεσμα, κατά την αφαίρεσή τους να μην τραβούν τα βλέφαρα και να μειώνουν το ρίσκο σκισίματος ή εκδορών τού δέρματος.

3. Να φέρουν μη αυτοκόλλητη, ειδική και χρωματικά διακριτή γλωττίδα αφαίρεσης.

4. Να είναι σχήματος οβάλ, ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στους οφθαλμούς με οριζόντια τοποθέτηση.

5. Να είναι εξολοκλήρου διαφανή, για απόλυτο οπτικό έλεγχο.

6. Να προσφέρονται σε ζεύγος τοποθετημένο σε ενιαία βάση και όχι ατομικά, για ταχεία εφαρμογή και αποφυγή μολύνσεων.

7. Να κατατεθεί δείγμα και επίσημο προσπέκτους τού κατασκευαστή για αξιολόγηση.

7) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ ΜΕ ΑΣΚΟ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ

Να είναι μιας χρήσης,ελαφρύ,πλήρες,ενηλίκων,διαμέτρου22mm,latex free και να περιλαμβάνει΄΄

-Δύο σωλήνες προσαρμόσιμου μήκους εως και 2.0 μέτρα συνδεδεμένους σε μη αποσπώμενο συνδετικό Υ..

-Ένα σωλήνα για τον ασκό προσαρμόσιμου μήκους 1,5 μέτρα.

-Έναν ασκό 2 lt με σύστημα μη απόφραξης,ενδείξεις latex free και ποσότητας λίτρων,απαραίτητα με θηλιά για κρέμασμα στο στατώ.

-Μια τάπα προστασίας,ένα ευθύ συνδετικό κι ένα συνδετικό γωνία Γ καπνογραφίας με πώμα,απαραιτήτως με θηλιά συγκράτησης στο πώμα.

-Χαμηλής αντίστασης ροής 1.0 cm H20 στα 60lt/min ανά μέτρο σωλήνα και χαμηλής ενδοτικότητας σύμφωνα με ISO 5367..2000.

Nα δύναται να διατηρεί το μήκος και το σχήμα του στις επιθυμητές θέσεις που του δίνει ο χρήστης,ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

-Ολες οι συνδέσεις του να εξασφαλίζουν,αποδεδειγμένα,απόλυτο κι ασφαλές σφράγισμα,για την αποφυγή διαρροών και αποσύνδεσης,με τεχνική πίεσης και περιστροφής <<push and twist>> η κάτι ανάλογο,σύμφωνα με πρότυπα ΕΝ,ΒΣ KAI ISO.

Να κατατεθεί δείγμα και πρωτότυπο προσπέκτους για ταυτοποίηση των ανωτέρω