ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)      ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΔΥΟ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΒΑΛ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΛΑΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ 10-75 ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ  &  ΑΥΛΑ BARCOUT

2) ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)

Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη

Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον

>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml

Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.

Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.

Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.

Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.