ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 18

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf > 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO DBB - EXA. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ nefrx Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 22

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 18

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2 ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ in vitro kuf < 20ml/mm/h 1.0m2.ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ > 1,5m2.(1,5 - 2,5). ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ NIKKISO DBB - EXA. ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ ΡΜΜΑ Γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.No 20

2)

ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ –ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

(ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)

Με μονή μεμβράνη,μηχανική πτυχόμενη

Να λειτουργούν ως φίλτρα όταν τοποθετούνται στο μηχάνημα η ως φίλτρα με επιστροφή υγρασίας >22mm H2O όταν τοποθετούνται στον ασθενή.Να προστατεύουν τον ασθενή και το μηχάνημα σε πιθανή μόλυνση στο κύκλωμα αναισθησίας από ηπατίτιδα C ,SARS η μολυσμένο συμπύκνωμα από αιμοπτύελα και να αποτρέπουν τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Με απόδοση φιλτραρίσματος τουλάχιστον

>99,999% έναντι ιών(vfe)-βακτηρίων(BPE),MTvolume>200ml

Mε αντίσταση ροής<3,0cmH2O/L στα 60L/MIN,να διατηρουν χαμηλή αντίσταση ροής αν υπερβούν τις 24 h χρήσης.

Με οπή καπνογραφίας απαραιτήτως,με θηλιά συγκράτησης στο πώμα για την αποφυγή πιθανής απώλειας η κινδύνου διασποράς.

Χαμηλό βάρος έως 30 gr η αυστηρό νεκρό χώρο(deep space) έως 65 ml ώστε να αποφευχθεί η επανεισπνοή CO2.

Κατάθεση επίσημου προσπέκτους η δείγματος του κατασκευαστή για πιστοποίηση των ανωτέρω.

3) LMA FASTRACH

Λαρυγγική μάσκα για τυφλή διασωλήνωση πολλαπλών χρήσεων lma fastrach κωδ 1300χχ

Ενδοτραχειακός σωλήνας σπειράλ μιας χρήσης συνοδευόμενος από οδηγό

διασωλήνωσης-σταθεροποιητή ενδοτραχειακού σωλήνα για λαρυγγική μάσκα lma fastrach KVD 1360XX